# SWSN-P5无线压力变送器操作手册

警告

# ·请不要在可燃性气体、爆炸性气体或者有蒸汽的场所运行本仪表。在这样的环境下使用本仪表非常危险。

# ·本无线设备使用公用的433M/470M无线频段或移动运营商的移动网络进行数据的传输，仪表适用于各种辅助性检测和控制，请不要使用于有重大安全性要求的现场自动化控制场合。

# 产品概述

SWSN-P5电池供电型高精度压力表/无线压力变送器我公司研发的一款新型的压力

检测仪表，具有高精度(最高精度可达0.05%)、低功耗(待机功耗小于0.02mA)、外观小巧美观等特点，适用于表压：-100KPa～20MPa；绝压：0～160kpa；差压：0～3500kpa（静压小于20MPa）压力的测量，已广泛应用于机械、化工、石油、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。

# 技术参数

测量范围：

表压：-100KPa～20MPa；绝压：0～160kpa；差压：0～3500kpa（静压小于20MPa）

精度等级：0.5级 0.2级（定制） 0.1级（定制）

待机功耗：小于0.02毫安

供电方式：内置锂电池，采样间隔1秒寿命1到2年(无线开启)  5年(无线关闭)

采样间隔：0.5～255秒可设置

工作频段:430～445MHz、470-510MHz（定制）868MHz（定制）915MHz（定制）

无线网络：SWSN自组网、LORA扩频（可选）、GPRS（可选）、NB（可选）、4G（可选）

传输距离:1000米(空旷 GFSK) 3000米(空旷 扩频)

工作环境：温度-30℃～80℃ 湿度＜90% 无结露

过程接口：M20×1.5外螺纹 1/2NPT外螺纹 法兰

接液材质：304  316L等

防护等级：IP68

# 外观尺寸：98*76*40(单位mm 表头部分不含探头)

# 三、产品外观及功能介绍

# 如上图所以，屏幕左上角显示发送状态、电池电量等信息，屏幕正中心上部显示压力测量值，下部显示0000，用于参数设定时使用。

四、参数设定

(1)同时按下DN ENT键，仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目P000，下方显示设定值000,如下图所示。

(2)按ENT键到需要更改的参数项，按DN键移动光标到要更改的数字处，然后UP按键更改参数设置，设置完后需要再次按下ENT键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下DN ENT键退出参数设定界面。设定完后，按下PWR按键，设备会复位重启，参数设置完成。

(3)参数说明

P000～P003：系统保留，不要更改。

P004：接收主机、网关地址（GPRS NB 4G网络型:存储间隔 设置 1-255个采样间隔周期)

P005：本机器地址(GPRS NB 4G网络型:发送间隔 设置1-255个存储周期)

P006：信道(波段)设置,需与接收主机、网关设置一致

P007～P009：系统保留，不要更改。(GPRS 4G网络型:P006～P009:IP地址设置)

P010：数据采样间隔，设置0-255秒(GPRS 4G网络型建议不要少于15秒)

P011～P013：系统保留，不要更改。

P014：无线发射功率0-7，数字越大功率越大。(GPRS 4G网络型:  P014：端口号)

P015：系统保留，不要更改。

P016～P018：系统保留，不要更改。

P019：发送间隔周期数字 设置1-255 建议不要少于5

(4)复位

按下PWR按键，设备会关闭复位。参数设置完成，可以按下此键仪表重启。

五、安装与维护

(1)若数据发送时，屏幕出现明显的闪烁现象，或接收主机、网关某一个无线传感器的数据长时间没有更新变化，表明电池电量不足，需要更换电池。

(2)若接收主机开启后发现某个无线传感器长时间没有接收到数据，可考虑重启一下主机。或检查该无线传感器是否正常开启，如电源插头是否有接触不良的情况。

(3)若现场出现所有的无线传感器信号接收不正常，请检查设置是否有错误。

(4)该仪表尽可能地被放置在较高及周围较空旷的地方，建议离地1米以上；避免在传感器周围放置金属物体，以免无线信号被屏蔽减弱。另外振动或打击也可能会影响设备的正常使用。所以为了使模块的性能稳定可靠，建议仪表的放置部位应尽可能静止；

(5)传感器禁止放置在金属屏蔽壳体内，这样会大大衰减无线信号的传输。

若有特殊要求，请联系我公司，进行产品的定制

六、售后服务

1、产品质量保证期为发货后 18 个月或现场使用后 12 个月（以先到时间为准）。产品自售出之日起 7 个工作日内正常使用出现产品质量问题，消费者可以选择退款（非定制产品）、退货（非定制产品）或修理等方式来处理。消费者购买我公司产品质保期内出现非人为损坏或不可抗力造成的故障可免费维修。

2、不保修的范围

A) 电池为易耗品，寿命和用户设置及环境有关，故不列入保修范围。

B）因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、不可抗力、电涌及维护或保管导致的故障或损坏

C）第三方产品、软件、服务或行为造成的故障或损坏。

D）产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗。

E）产品可以不间断或无错误的正常运行。

F）不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原系列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有系列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的。

G）未按产品附带的说明书使用产品，或者产品未用于预定功能或环境

H)产品的齐备性和外观状态不属于保证范围，应在接受产品时当场检验并对任何不符提出异议。

3、服务前注意事项

在适用的情况下，消费者在申请服务前，应注意以下事项：

A)备份产品中可能包含的所有程序和数据并确保他们的安全，公司不对使用或维修过程中任何因素丢失数据而导致的损失承担责任。

B）配合提供详细故障现象描述

C）从产品中删除所有受法律保护的商业和个人信息。

D）请谨慎选择寄送方式和运输商并建议购买运输保险。

南京盛亿科技有限公司

网址：www.senyth.com

电话：025-52158433

地址：南京江宁区天元中路128号